- 长沙市第三医院老年病科17W医用设备参数

—、项目需求预（概）算

采购项目：

| 序号 | 项目类别 | 采购项目名称 | 数量 | 是否允许进口 | 是否 专用耗材 | 预算金额（元） | 调整金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用设备 | 胰岛素泵 | 2 | 否 | 否 | 160000 | 70000 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

说明：项目类别分为医用设备、科研设备

二、项目需求概况：

（一）技术要求：

1.储药器容量：≥3ml

2.具备按键锁功能

3.具备电量显示功能

4.具备储药器药量显示功能

5.基础率设置范围：覆盖0.0U/h-6.0U/h

6.基础率最小步长：≤0.1U

7.基础率模式：≥4种

8.具备调节临时基础率类型（输注率、百分比）功能

9.具备预设临时基础率功能

10.基础率分段数量：≥24段

11.基础率输注方式：脉冲式胰岛素输注，最小间隔≥5分钟

12.临时基础率范围：覆盖0%-200%（间隔≤25%）

13.大剂量设置范围：覆盖0.1U-87U

14.大剂量设置增量：≤0.1U/H

15.大剂量速度：≥10U/分钟

16.大剂量输注方式：常规，方波，双波

17.具备大剂量计算器功能

18.参数设置：

18.1血糖目标：有

18.2碳水化合物系数：有

18.3胰岛素敏感系数：有

19.胰岛素输注精度：≤±5%

20.具备自检功能

21.报警记录：可回顾至少50次的报警，以及报警的时间和日期

22.具备低液量报警功能

23.具备电池报警功能

24.具备充盈记录功能，可回顾至少50次的充盈记录，

25.日输注历史记录：≥50个

26.大剂量历史记录：≥50个

27.防水等级：IPX-7及以上

28.具备蓝牙通信功能

29.提供胰岛素院内管理系统

30.具备高精度压力传感器

31.具备密码保护功能

32.具备设定日总量、大剂量、基础率的最大限量的功能

33.具备自动根据血糖值和/或进餐量计算胰岛素剂量的功能

★34.耗材完全开放，无专机专用耗材

★35.配置清单

35.1胰岛素泵主机

35.2防水袋

35.3绑袋

35.4防尘塞

- （二）商务要求：

★1、质保期4年，设备有效期10年，质保期内对设备整机（包括所有辅助设备及配件，易损、易耗件除外）无条件全保、免费维修，进行每年不低于2次的设备维护保养，并提供维护保养记录留存使用科室，更换原厂零部件，费用包含在中标费用中;

2、设备在质保期内，提供7*24小时免费电话支持服务热线，有专职工程师负责维修，接到故障报修通知后，1小时内响应并给出解决方案，委派工程师抵达甲方故障设备存放点时间不超过6小时并在12小时内排除故障，若设备连续24小时及以上不能恢复正常工作，需提供同档次备用机给甲方使用，如无法提供备用机的，将按实际停机时间的7倍时长顺延质保期。

3、质保期满终身维修，除配件费用外其他维修费用包含在中标费用中，原厂配件更换，配件价格保证不高于原厂家省内同期市场最低供应价（出具承诺函）；

4、出现下述情况，必须无条件更换新机或退货：①质保期内，设备正常使用下出现两次及以上相同故障；②保修期第一年内设备正常完好率低于95%（按时间计算）。

5、生产厂家提供产品终身软件系统同步更新升级，费用包含在中标费用中；

6、提供专业培训和指导，对院方设备操作使用人员进行培训（如跟台手术、现场指导、现场操作等方式方法，具体视设备使用科室实际情况而定），帮助设备使用科室掌握规范的操作技术和维护保养常识。负责免费培训1至2名操作管理及维护人员，达到熟练操作、掌握产品性能、能及时排除一般故障的程度。培训和指导费用包含在中标费用中。

- （三）可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等

- 1.提供免费软件升级，免费开放信息化数据及端口，免费联接我院信息化系统，免费开放所有维修密码。

- 2.在设备的设计使用寿命期内，保障对设备的零配件维修、供应及更换服务。