附件1

政府采购项目

采 购 需 求

项目名称：宁夏盲人按摩医院制氧设备采购项目

采购单位：宁夏回族自治区残疾人联合会

编制单位：宁夏回族自治区残疾人联合会

编制时间：2025年06月

编 制 说 明

一、采购单位可以自行组织编制采购需求，也可以委托采购代理机构或者其他第三方机构编制。

二、编制的采购需求应当符合《财政部关于印发政府采购需求管理办法的通知》（财库〔2021〕22号）要求及政府采购的相关规定。

三、斜体字部分属于提醒内容，编制时应删除。

四、对不适用的内容应删除，并调整相应序号。

一、需求调查情况

（一）是否开展需求调查

按照《宁夏回族自治区财政厅关于调整政府采购计划有关事项的通知》要求，本项目不需要开展需求调查。

二、需求清单

（一）项目概况

本次招标项目购置制氧系统设备两套；具体内容详见项目说明和采购需求。

（二）采购项目预（概）算

总预算：180万元

预  算：180万元

（三）采购标的汇总表

| 包号 | 序号 | 标的名称 | 品目 分类编码 | 计量 单位 | 数量 | 是否 进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 宁夏盲人按摩医院制氧设备采购项目 | A02052204 | 项 | 1 | 否 |

（四）技术商务要求

1.技术要求

1.1项目概况

本次招标项目购置制氧系统设备两套；具体内容详见项目说明和采购需求。

1.2主要内容

| 序号 | 名 称 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制氧主机 | 2 | - 单套整体一体式机箱（空气罐、干燥机、过滤器、制氧主机、氧气增压机、氧气缓冲罐、多级除水装置、气体收集器等）。 - 1.★制氧量：≥30m³/h （单机≥15m³/h ）； - 2.氧气浓度：≥93％； - 3.终端氧气输出压力0.3-0.85Mpa（可调）； - 4.★单位产氧气能耗：≤1.5 kW·h/Nm³ (基于全套机组总装机功率)； - 5.水份含量：(露点)≤-43℃； - 6.二氧化碳含量：≤0.01％(V/V)； - 7.一氧化碳含量：应符合YY1468-2016标准的规定； - 8.气态酸和碱含量：应符合YY1468-2016标准的规定； - 9.臭氧及其它气态氧化物含量：应符合YY1468-2016标准的规定； - 10.常压露点≤-43℃, - 11.吸附塔多塔设计、多阀控制、非压力容器免检免报使用； - 12.设备有故障自动检测系统； - 13.管道采用不锈钢连接，进口流量调节阀等； - 非压力容器免检免报使用； - 14.氧气无异味。 |
| 2 | 空气压缩机 | 2台 | - 1.无油空压机，主电机采用IE3级电机，F级绝缘等级，IP55保护等级；除机头进气软管外其他均应硬管连接； - 2.★单台排气量：≥2.5m³/min； - 3.单台功率：≥15kW； - 4.操作显示屏≥7英寸，触摸式 - 5.传动方式：直联（非皮带传动） - 6.单机功率符合制氧主机对压缩空气需求量的要求，噪音≤75dB（需要提供降噪消音方案。） - 7.控制器具有IP65级防水，具有数据显示功能，标配MODBUS通讯，可实现远程信号输入、输出。具有超载、高温、超压自动报警停机的保护功能；具有压力、温度、时间、故障等数据显示功能，能自动检测并记录历史故障；具有在中央监控室的监控计算机上显示运行状态、进行远程操作和制氧主机有联动功能。 |
| 3 | 空气罐 | 2台 | - 1.有效容积≥1.0m³； - 2.工作压力为0.8 MPa； |
| 4 | 过滤器 | 8台 | - 1.处理空气量：≥6.0m³/min； - 2.最大工作压力：8Mpar； - 3.一级过滤精度：尘粒≤3μm、含油量≤1%； - 4.二级过滤精度：尘粒≤1μm、含油量≤0.1% - 5.三级过滤精度：尘粒≤0.01μm、含油量≤0.01%； |
| 5 | 干燥机 | 2台 | - 1.处理气量≥6.0m³/min,常压露点≤-43℃，耗气量≤3%,含尘粒径≤0.01μm，含油量≤0.01mg/ m³冷却方式：双级干燥，一级风冷却降温，二级吸附除水、除油、除二氧化碳；无氟设计、无氟制造； - 2.管道采用不锈钢连接； - 3.非压力容器免检免报使用； - 4.高温型冷干机进气温度≤80℃。 |
| 6 | 氧气无油增压泵 | 2台 | - 1.流量≥15m³/h, - 2.出口压力≥1.0Mpa - 3.功率≤3.0KW |
| 7 | 不锈钢除菌过滤器 | 2台 | - 1.有效处理气量≥180.0m³/h - 2.单个空气处理量≥2.5 m³/min； - 3.有效滤除≥0.01微米的固态颗粒、滤除油气； - 4.达到ISO8573.1质量等级-固态1级，油分含量1级。 |
| 8 | 活性碳过滤器 | 2台 | - 有效处理气量：≥60.0m³/h |
| 9 | 氧气储罐 | 2台 | - 1.容积≥1.0m³ - 2.材质：碳钢； |
| 10 | 氧气纯度分析仪(制氧机内) | 2套 | - 1.★测量精度≤1%FS, - 2.分辨率≤0.01%, - 3.★重复性≤0.5%FS, - 4.稳定性≤0.5%FS/1周, - 5.响应时间：≤15S - 6.测量范围：10-99.99%； - 7.精度：≤0.5%F.S； - 8.显示界面：液晶屏显示，能显示氧浓度； - 9.具有氧气低纯度报警功能，并有数据远传接口，方便远程监控，具有数据存储功能； 10.使用寿命≥10年。 |
| 11 | PLC控制显示一体机(制氧机内) | 2套 | - 1.采用触摸屏PLC控制一体机具有断电、缺相、反相等保护功能，出现故障时提供声光报警； - 2.对制氧系统进行现场自动化控制，并对现场运行数据进行采集和显示设备运行状态显示内容应包含氧气浓度、流量、压力等；提供图片证明； - 3.具有远程数据输出接口，方便远程数据传输。 - 4.★具有远程监控功能，手机微信实时在线检测功能并具有手机短信报警功能； |
| 12 | 实时氧气流量计 | 2套 | - 1.在线累积流量、实时显示; - 2.具有远传接口，寿命>10年; - 3.精度：0.01 m³/h; - 4.工作压力≥1.0Mpa； - 5.响应时间≤1.0S； |
| 13 | 多级除水装置 | 2套 | - 通过干燥机、电子排水器、水气分离装置达到多级除水功能,更好保证制氧机的使用寿命;多级除水装置运行稳定，一级除水：≥80%；二级除水：≥99%；出气含油量≤0.5mg/m³;出气口液体排出。 |
| 14 | 循环式提升制氧效率装置 | 2套 | - 1.制氧主机内置;具有气体储存,气体收集提高产气效率功能;可拆式安装方式有效解决吸附筒内过滤网维护、清理、更换；进气方式：360℃；提高产气效率 ≥30%。 - 2.吸附组件接收来自进气组件的外界空气并分离形成输入缓存罐内的氧气以及通过排气组件外排的氮气，缓存罐设有分别与各吸附塔进气端通连的回流管，任一吸附塔的出气端均设有向另一吸附塔进气端输送低浓度氧气的均压管，通过对外界空气在两组吸附塔间进行至少两次循环提纯来获得符合浓度要求的成品氧气，既能有效提升吸附塔内原料气体的氧气浓度，还能进行循环吸附，又能提升制氧效率。 |

1.3其他要求

无

2.商务要求

- 合同履约期：自合同签订之日起90日历天内完成供货、安装、调试等合同约定的全部工作，并通过采购人组织的验收。

质保期：3年。（自产品验收合格之日起计算）在质保期内，所有服务及配件全部免费（易损件等耗材除外）。

- 服务地点：按照采购单位要求。

- 服务要求：按采购单位要求组织实施。

- 质量标准：符合国家或行业相关质量要求达到合格标准。