×××型母亲胎儿多参数监护仪

技术规格书

甲方：酒 钢 医 院

乙方：××××公司

2025年     月     日

技术规格书

甲方：酒 钢 医 院

乙方：

甲乙双方就生产厂家为：×××，型号为：×××，设备名称为：×××的技术服务方面的事宜，达成如下协议：

1、乙方所售产品：×××，生产标准为：××× ，注册证号为：×××

2、母亲胎儿多参数监护仪技术参数

| 技术参数 | 是否符合 |
| --- | --- |
| 1.监护参数包括胎心率、宫缩压力和胎动。 |  |
| 2.多晶片无线胎心探头，超声工作频率：≥1MHz，超声输出功率：Iob<10mW/cm2。胎心率测量和显示范围30～240BPM，胎心率测量误差≤±1BPM。 |  |
| 3.宫缩压力测量范围覆盖0～100单位，非线性误差≤10%。 |  |
| 4.一体化无线探头架，探头架应具有防反误插和防脱落设计结构，以免掉落，支持探头自适应识别。 |  |
| 5.主机内置大容量电池，支持移动中监护。电池续航≥2小时。 |  |
| - 6.主机具有≥11英寸高分辨率电容式触摸屏。屏幕可视角度应0-180 - 度可调。 |  |
| *7.无线探头具备IP68级防护等级，支持水中分娩。 |  |
| - 8.无线探头应具有显示屏，支持显示孕妇姓名、FHR数值、TOCO数值、 - 电量、连接等情况，方便临床进行判断。 |  |
| 9.无线探头与主机无障碍实时通讯距离需≥80米。 |  |
| *10.无线探头与监护仪主机通信中断并重新连接后，通信中断期间的检 测数据应能续传。 |  |
| *11.无线胎心率探头支持≥5小时胎心率数据及≥80分钟胎心音存储， 无线宫缩压力探头支持≥5小时宫缩压力值数据存储。 |  |
| 12.具备双胎监护功能，支持单胎、双胎自动配置。 |  |
| - 13.支持无线连接WiFi打印机，具备自动选段、自动打印功能，可打印 - A4等格式报告，降低热敏纸消耗成本。 |  |
| - 14.数据自动存储，存储容量应满足大于2万例的监护档案（约7000小时）。支持监护数据档案回顾，支持打印多种报告格式，可通过设置选择报告模板样式。 |  |
| - 15.支持原始胎心音存储及回放，作为临床识别胎监假阳性的后续处理 - 依据。 |  |
| - 16.支持对FHR基线值、加速次数、减速次数、短变异、胎动次数、周期性加速次数、宫缩次数、宫缩强度、持续时间等参数进行计算分析。具有OCT、Sogc、CST、NST、Krebs至少5种智能评分方法。支持手动修改校正分析结果。 |  |
| - 17.具有报警提醒：三级声光多功能报警，生理报警及技术报警，报警 - 界限可调。 |  |
| 18.具有多种数据通讯接口及协议（蓝牙、WiFi、TCP/IP、RS232等），支持与中央监护系统联网通讯后实现集中监护管理。支持U盘导出监护报告。 |  |

3、配置清单

| 配置目录 | 是否符合 |
| --- | --- |

- 4、设备易损配件及报价清单:

- 5、对重要技术参数的说明:

- 6、货日期：商务合同签订后（必填）天内

- 7、售后服务承诺书----特别强调距嘉峪关市最近的售后服务维修点，故障后的维修人员到达时间、维修及费用的先后顺序（必填）保证设备在三年内免费维修及至少6次定期维护，维保期满后保证一年至少一次的免费维护及不定期的巡检。

- 本技术规格书一式2份，甲方1份，乙方1份，共同遵约执行，双方有义务就全部内容保密。

- 其它未尽事宜双方共同协商解决。

说明:

1.若      公司不能中标，则本技术规格书自动失效，双方互不承担任何责任。

2.本技术规格书内容经由甲乙双方于2025年   月   日   时至   时通过电话会议方式商定。

3.甲乙双方应当就签订本技术规格书的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

甲方：酒钢医院                     乙方：

法人委托人：                       法定代表人：

日期：2025年    月    日              日期：2025年    月    日

说明:  1、红色说明部分在正式技术协议上必须删除！

2、本技术协议书壹式两份胶装成册，每份需提供设备原厂参数一份、商家资质一套，包括：供应商资质（营业执照【三证合一】、医疗器械经营许可证）、厂家资质（营业执照【三证合一】、医疗器械注册证、医疗器械生产许可证）、厂家产品区域授权（进口产品需总代授权）、进口产品需提供原产地生产证明、法人授权委托书一起，寄至酒钢医院李欣芸处。协议中须附至少一份设备的宣传彩页。

3、法定代表人用钢笔或碳素笔签名，不得打印。

4、须在封面公司名称及协议书骑缝部分盖单位公章。

5、设备需配备工作站等必备配套设备时，乙方必须提供工作站等设备，同时为工作站提供电脑桌、电脑椅及电源插座（当地购置即可）。

6、电子仪器设备需提供相应功率的稳压电源或UPS。

7、协议书中技术参数内容与提供的相应设备型号保持一致，由厂家工程师据实填写；设备配置目录内容满足使用科室要求，如有疑问及时与后勤保障部李欣芸联系（18693777080）。

8、对易损耗材、配件更换时，能自主更换的自主更换，不能自主更换的，只能收取配件费用，不收取人工费用。

9、机器所需安装环境说明及具体要求（水、电、环境洁净程度、温度等条件说明）。

10、保修期满后提供10年期每年至少一次的免费维护和保养。

11、属计量设备器具，必须具备有效的计量检定证书或对设备进行首次检定后，方可进行设备验收。

12、如属特种设备，生产厂家须具备特种设备生产或安装许可证，并在安装设备前到当地质量监督管理局办理特种设备注册手续及缴纳相关费用。

13、设备有温控要求的，必须配备相应的温度控制设备。