## 互联网远程医疗采购移动式心电图机用户需求书

## 项目概况

根据《“健康中国2030”规划纲要》的精神，医疗卫生事业的重心必然会从临床应急保障转向健康全周期保障。在这一转变过程中，心电图检查能力显得尤为重要。

《综合医院心电图学科建设与管理指南》明确指出，心功能室需与其他临床科室建立更加紧密的协作机制，前置到门诊或诊前阶段，提供早期心电图诊断与指导，从而提高患者治疗效果。随着医院其他临床科室的信息化进程的推进，心功能室的信息化建设尤为迫切。为了实现这一目标，互联网医院部门可充分利用远程心电业务，通过信息化手段促进跨科室、跨地域的协作与数据共享。

在互联网医院部门的支持下，心电图检查不仅限于传统的门诊和住院患者，患者可通过移动端设备实现远程心电图采集与实时上传，医生通过远程平台进行实时分析和指导，从而提升检查的覆盖面和便捷性。此外，远程心电业务还能够实现实时数据共享，减少患者到院的频率，降低医院的资源消耗，同时为患者提供更加高效、便捷的医疗服务。

## 需求清单

| 序号 | 内容 | 数量 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动式心电图机（含心电图软件） | 7台 | 三年 |
| 2 | 心电图报告工作站（客户端软件） | 7套 | 三年 |

## 报价要求

本次报价需单项报价，按需分项独立采购。

## 功能参数

- 移动式心电图机（含心电图软件）

- 产品配置：平板电脑(硬盘容量不低于64G,屏幕尺寸不小于10.1寸)、多导联心电分析系统（含15 导心电放大器、15 导心电导联线、吸球、夹子）1套、采集软件1个、专用操作台车1台。

- 操作软件支持在Android、Windows等不同平台应用，必须为嵌入式软件应用，设备体积小巧轻便，主要用于出诊、床旁，支持多点触控操作。

- 心脏示意图功能：针对每条心电图诊断结论，提供对应病变位置心脏示意图。

- 病例随访功能：为心电图检查完成病人设置随访、预约随访功能，支持随访提醒及随访状态描述。

- 具有Worklist功能的心电图机支持HIS提取患者信息，不用人工录入。

- 支持VCG（空间向量心电图）功能。

- 支持新病例接收语音提醒。

- 支持新病例接收软件推送提醒。

- 支持TVCG（时间心电向量图）功能，要求医疗器械注册证上明确说明。

- 支持12导、15导采集 + V7、V8、V9 + V3R、V4R、V5R二次采集合并同一份报告打印技术。

- 支持16导联同步心电采集功能：在传统12导心电导联线基础之上增加4根导联线，使得一次电极安放就可以同时支持WILLSON与FRANK两种导联，新增的四个导联线连接在正中、后背、颈部、右侧腋下位置。从而实现一次检查，直接采集到12导心电图与心电向量的准确数据。

- 支持FCG(频谱心电图)功能，要求医疗器械注册证上明确说明。

- 支持150分钟连续监测、实时记录心电图数据，针对临床上的各种复杂心律失常具有很大的使用价值。

- 支持心电图事件记录。

- 测量参数≥20种。

- 支持心室晚电位（VLP）功能，要求医疗器械注册证上明确说明。

- 患者多次心电图数据同屏幕比较，支持多幅图像对比，单个选中的QRS波群放大对比，12导叠加对比，提供多项专业的测量参数。

- 支持心率变异(HRV)功能，要求医疗器械注册证上明确说明。

- 心电图支持至少20000份病例存储。

- 可以统计，支持病种、诊断、测量参数统计，支持检查医生、操作医生、申请医生等数据统计，支持Excel表格输出打印。

- 支持美国的FDA-XML、欧洲SCP-ECG等国际标准数据格式存储数据，支持的PDF图像输出。

- 具有在线WEB界面心电图分析功能，查看长时间原始心电波形；提供心电图处理测量功能，波形显示、幅值调整等功能，具有WEB方式报告助手。

- 心电采集器与平板电脑采用蓝牙传输（提供实际操作图片证明）。

- 输入阻抗：不低于5MΩ。

- 输入回路电流：不大于0.1μA。

- 噪声：不超过15μVp-p。

- 共模抑制比：不低于89dB。

- 标准灵敏度：10mm/mV+5%。

- 灵敏度转换误差：由10mm/mV转换为5 mm/mV、20mm/mV时，转换误差不大于+5%。

- 定标电压：1mV±5%。

- 耐极化电压：在±300mV直流极化电压下，灵敏度变化不超过5%。

- 能和医院现有心电信息管理系统无缝集成。

- 心电图报告工作站

- 具备新检查病历到达提醒、会诊病历到达提醒及会诊病历返回提醒功能，并支持设置是否提醒、声音提醒开启时间设置及提醒方式的设置；

- 具备对异常测量参数标红显示，同时支持以每一个分析测量值进行手动修改；

- 支持原始采集的心电波形进行重分析；

- 支持对原始采集的心电波形进行重新调整滤波设置，可设置滤波包括：25、35、45、75、100、150、无；

- 提供丰富的测量分析工具：电子测量尺、平行尺、波形微调、波形定标、多种波形显示方式、波形放大等；

- 电子标尺功能：支持一次拖动测量框，可一次性得到“时间差”、“心率”、“幅值差”的测量值。提供软件界面截图；

- 平行尺功能：等距标尺可对间期倍数快速测量；对于波形重叠的心电图，支持重新排列以方便测量分析，测量精度达毫秒/微伏级；

- 心拍放大分析功能：支持任意心搏单击放大分析，可对每个P、Q、T测量点进行手动微调，使测量结果更加精准；每个单击放大QRS波群测量参数不少于25种，并且支持12、15导波形叠加对比；

- 同屏对比功能：患者历史检查数据多次同屏对比功能，可便于观察患者术前、术后心电图的变化情况；

- 具备导联纠错功能：在肢体导联接反或胸导联接错的情况下，可以通过软件直接修正，无需重复采集。

- 提供复合波与选中心搏两种分析模式，医生可根据波形情况在分析诊断界面手动选择不同的分析模式；提供软件界面截图

- 具备AF房颤分析功能，医生可在分析诊断界面手动开启或取消房颤分析；提供软件界面截图

- 具备详细参数矩阵，不少于200种测量参数值，提供软件界面截图;

- 可对接电子病历系统，在分析诊断界直接查看患者电子病史和电子检查申请单，诊断医生结合患者历史病史及临床诊断来综合判断；

- 支持导联标识等特殊字符快速输入功能，医生快速书写诊断结论；

- 具备报告助手功能，提供常用公共模板及个人模板，医生可使用诊断术语库内容完成心电图诊断；

- 具备报告记录功能，可详细查看每一个医生对本份病历的每一次操作及报告修改记录，并查看操作人、操作时间及修改具备内容；提供软件界面截图

- 具备心电关键字管理功能，可后台自定义新增、修改、删除，关键字内容包括但不限于不同心电诊断结论对应的心脏示意图、电轴示意图等，设置后，可针对不同心电图诊断结论，提供对应病变位置心脏示意图、电轴示意图等，给临床医生及患者提供病变部位参考；要求提供心电关键字管理功能截图；

- 支持典型病例收藏功能：支持个人收藏及公共收藏两种方式，个人收藏仅病例的收藏者有权限进行查看，公共收藏所有用户均有权限进行查看；支持单独的已收藏病历显示列表，快速查看已收藏病历；提供软件截图证明；

- 具备病历随访功能：支持建立随访计划，支持单独的随访病历显示列表，快速查看随访病历结论；提供软件截图证明。

## 项目工期要求

项目工期30天内完成系统上线运行。

## 项目实施要求

- 在系统验收通过前，须派驻不少于1名经验丰富的工程师现场驻点实施。

- 实施过程应严格执行相关的规范，并保证安全。

- 应在规定的时间内，保证质量，完成系统建设。

- 实施过程中应科学、合理地掌握与其他工作的协调、交叉。

## 售后服务要求

- 免费维保

- 从项目总体验收合格之日（从双方代表终验签字之日起计算）起，提供三年免费的软硬件维保服务。

- 免费维保期结束后，软件维保费用不高于总价格的8%。

- 维保期内须每半年安排工程师实地对系统巡检一次，安排经验丰富的、任职一年以上的运维工程师提供巡检服务，并确保巡检驻点时间不少于2个工作日。

- 技术服务

为确保为本项目系统稳定正常运行，需长期提供优良的技术支持，保修期间的维护服务不收取任何额外费用，质量保证期后，以合理价格提供软件功能改进技术服务，保修期后的具体服务价格双方另行协商。

- 系统维护与支持的具体内容如下：

- 电话支持

对应用系统的运行、维护提供24小时的实时技术支持。以热线电话或Email、传真等方式随时回答用户各种技术问题并在48小时内提出解决方案。需提供7X24小时内的全天服务热线。

- 远程技术支持

当系统出现故障，需提供7X24小时的远程技术服务。

- 现场服务

当系统运行环境出现严重故障，或因更换服务器等原因需要重新搭建系统时，通过远程支持不能及时解决问题时，需要派技术支持人员赶赴现场，协助用户完成故障排除、升级或迁移操作，对系统进行完整性检查并跟踪运行。

- 故障响应

7 x 24小时的实时故障响应。对于电话方式无法解决的问题或系统发生严重故障时，质保期内出现质量问题，需在接到通知后的4小时内给予响应，24小时内响应到场，48小时内完成维护（以上响应时间不含从出发到达甲方的路途时间），并承担维护的费用。

- 定期跟踪

项目验收完毕后，需定期电话、现场跟踪系统使用情况，听取意见和建议，及时分析系统存在的问题，并随时给予解决。必要时，需派遣技术人员去现场解决存在的问题。

- 系统升级

提供定时或不定时巡检服务，做到有问题早发现早解决。并及时向用户通报系统软件升级情况，若用户需要对系统软件升级，需提供升级版本和相应的支持服务。

- 系统安全

必须配合需求方对该软件进行安全检测时发现的安全隐患进行限期修复，在等保测评中发现的系统漏洞、安全漏洞等做整改并安全加固。

- 服务器操作系统要求

软件系统服务器部署要求：如果部署在windows 操作系统，则需支持windows server  2016或以上版本。如果部署在linux操作系统，则要求部署在麒麟V7.0版本64位或以上版本。其他Linux系列系统，则要求不使用centOS、Redhat、Ubuntu、深度操作系统。

## 其它要求

培训要求：

1、培训内容与课程要求

对系统的使用，操作，维护进行培训。培训时提供安装使用维护说明书，以确保需求方能够对系统有足够的了解和熟悉，能够独立进行系统的日常维护和管理。培训所需一切资料由服务商提供。

2、培训费用

培训过程中所发生的一切费用（含培训教材费）均包含在报价中。