核酸定量分析仪（1台）

一、保修期：1年，货期：接到送货通知后30个自然日内送货

二、设备参数：

1. 最小样品体积≤1ul；

2. 基座检测下限：≤2ng/ul（dsDNA），0.06mg/ml（BSA），0.03mg/ml（IgG）；基座检测上限：≥27,500ng/ul（dsDNA），820mg/ml（BSA），400mg/ml（IgG）；

3. 波长范围：190－850nm连续波长全光谱分析；

4. 光程：包括但不限于含0.03mm、0.05mm、0.1mm、0.2mm和1mm 5个光程，可根据样品浓度进行自动匹配最佳光程，光程调节器不曝露在空气中；

5. 检测重复性：0.002A(1.0mm光程) 或1%CV；

6. 载样点材质为要求为303不锈钢，直接上样并进行样品检测，无需使用微量比色皿和毛细管等容器；

7. 当样本中存在污染物时，能鉴定的污染物≥5种；样本检测的结果会自动扣除污染物的OD值，保证得到精确的样本浓度；

8. 仪器内置传感器，在检测前对样品形成的液柱进行数码成像；

9. 仪器操作：配备≥7英寸，1280×800高分辨率彩色触摸屏，触摸屏可左右移动或前后45度角调整角度；操作系统内存≥32GB闪存，操作系统支持的语言≥8种；

10. 可免费下载电脑软件，用于分析和管理从仪器中导出的结果；

11.保证原厂售后服务，必须提供原厂授权书及售后服务承诺书。

三、单台配置清单：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核酸蛋白浓度测定仪 | 1 | 台 |
| 2 | 电源线 | 1 | 根 |
| 3 | 配套试剂盒 | 1 | 个 |
| 4 | 工具盒 | 1 | 个 |