- 1、一体成型内置直立式不锈钢盘管冷阱，冷阱温度≤-90℃，最大凝冰量≥2L。

2. 具备一键除霜功能，热气除霜同时配置≥400w加热器进行辅助加热。

3、具备高精度真空计，真空度显示范围0-500pa，保证真空度的准确性，并可实时调节真空度。

4、具备残液检测感应报警装置，保障第二次使用时主机内部无废水，并且有液体时禁止操作任何步骤，防止误操作导致样品污染或损坏。

5、配自动电动排水阀，当检测冷阱内含有残留废液时，可进行自动排液，当开启制冷时，排水阀将自行关闭。

6、配备冻干终点判断系统。

7、具备系统断电重启样品保护功能，保证在断电5分钟内来电且冷阱温度低于0℃，系统可进行自动重启继续进行样品冻干，保证样品的正常冻干。

8、配备真空泵，最大抽气能力：≥100L/min。

9、配备双滤芯油雾过滤器，保证实验室洁净。

10、操作系统：

10.1、可对温度与真空度实时监控显示；

10.2、可进行触摸屏操作，可控制开启/关闭制冷及真空泵，具有自动与手动两种模式操作；

10.3、可显示故障代码、操作手册、操作视频；

10.4、具有一键除霜控制、冻干终点控制功能；

10.5、具备真空泵换油提醒、仪器运行时间记录、电流偏移提醒、实时电流显示等功能；

10.6、实时数据的显示及存储，并能够通过usb或其他方式进行数据传输；

10.7、可设置时间、温度单位、真空度单位等。

11、样品冻干适配装置：耐有机溶剂透明干燥室、隔板支架等。